用户需求书

一、基本要求

1、设备名称和数量：人体成份分析仪1套

2、用途：主要用于人体成份参数的实时监测及打印。

3、货期：接用户确认通知后1个月内到货。

4、其他要求：投标方应根据用户需求书提出的设备主要技术参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性价比的设备参投。参投设备生产厂家或代理商必须符合国家《医疗器械监督管理条例》的有关规定，如实提供投标设备合格生产和合法销售的有效文件及相关的产品注册、认证资料，设备的配置、功能与医疗器械产品注册证相符，满足用户需求。

二、主要技术规格及参数(达到或优于)

1、整机原装知名品牌

2、测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）

3、测试部位：

3.1  阻抗：通过≥6个不同的频率（1 KHZ、5 KHZ、50KHZ、250KHZ、500KHZ、1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行≥30个电阻抗测量

3.2  电抗：通过≥3个不同的频率（5 KHZ、50KHZ、250KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行≥15个电阻抗测量

4、电极方法：8点接触式电极

5、人体成分计算方法：不使用经验值估算

▲6、主要测量值

6.1成人报告

6.1.1 体重、身体总水分、细胞内水分及细胞外水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、去脂体重、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉量/节段肌肉百分比、节段脂肪量、节段脂肪百分比、浮肿指数、节段浮肿指数；

6.1.2  营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、体重管理、肥胖分析、均衡分析、身体力量、健康诊断、目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评估；

6.1.3 肥胖度、身体细胞量、骨内矿物质含量、基础代谢量、上臂围度、上臂肌肉围度、各测试项目标准范围、体成份测量历史数据（10次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（阻抗、电抗）；

6.2 儿童报告：体重、身体总水分、蛋白质、无机盐、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、身体均衡图示、成长曲线（身高、体重）、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、成长分数、少儿肥胖度、基础代谢量、每个节段和频率的电阻抗值(有数据可验证)；

6.3 体型报告：围度（颈围、胸围、腰围、臀围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）、肌肉围度（胸围、腹部、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）、脂肪厚度（胸围、腹部、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）；

6.4 人体成分分析历史记录；历史数据对比分析（需中文软件支持）。

7、报告纸中显示名称、地址、联系方式。

8、检测时可设提示音。

9、数据存储：≥7000个。

▲10、参考标准：中国人标准（多人种标准可供选择）。

11、操作语言：中文及多语种选择。

▲12、测试模式：研究用/诊断用。

13、显示屏：≥640×480彩色液晶显示。

14、测量范围：体重10～250Kg、年龄3～99岁、身高95～220cm。

15、储存设备：可使用USB存储设备存储数据。

16、备份数据：可用USB存储设备备份和恢复。

17、测试时间：诊断模式≤1.5分钟，研究模式≤2.5分钟。

18、外部接口：RS-232C≥3个、USB Host ≥2个、Ethernet（10/100Base-T）≥1个，IEEE1284（25针）≥1个

19、自动身高体重测量仪：测量身高、BMI、体重、肥胖判断等，便于移动。

20、中文分析管理软件：帮助管理用户信息及测试记录，并提供更多分析结果及建议。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 配置内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 前挡板 | 块 | 1 |  |
| 3 | 内六角扳手 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 5 | 彩色中文结果报告 | 箱 | 1 |  |
| 6 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 7 | 结果报告解析说明书 | 份 | 1 |  |
| 8 | 中文分析管理软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 自动身高体重测量仪 | 台 | 1 |  |

四、其他商务要求：

1、质保期及响应时间：整机≥2年（所有正常损坏的元器件均在保修范围内），终身维护。保修期内，提供2小时保障响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕。如48小时内仍无法修好或需退厂维修，可提供不低于同类型机器的代替机1台，直至维修完成。

2、安装、验收：货物到达使用单位后，中标方应在5天内派人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。设备安装后，买方按国家标准及厂方标准进行质量验收。

3、售后服务：生产厂家在广州市内设有售后服务机构并具有售后服务能力。售后服务为生产原厂家负责，中标人提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

4、技术支持：有应用技术支持人员免费对用户使用过程中遇到的有关临床应用等问题进行解答，提供技术演讲，并定期为用户提供有关临床资料。

▲5、使用者及工程师培训计划：免费为客户提供现场操作和维修技术培训，主要内容为设备的基本结构、工作原理、性能、操作使用及维修保养、紧急情况的处理等相关内容。并提供该设备的电路图、故障代码、调试程序方法等维修资料，若设有维修密码或密匙应无条件免费提供，培训要求达到厂商的同级别工程师的维修水平。

▲6、中标人免费提供完整的用于日后系统重装的安装软件，免费提供可连接本院信息系统的软件接口或通信协议。

注：1、带“▲”条款为谈判时重要参考因素，不作为投标无效条件。

2、投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。