**电子鼻咽喉镜维修服务基本需求 预算7.7万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **故障设备** | **品牌型号**  **(序列号)** | **数量** | **故障现象** | **检修情况** | **需更换配件** |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 | 艾克松  EV-NC  （195246） | 1 | 角度丢失 | 按压头有干扰纹、物镜内污染、插入管变形、角度丢失、信号接口内壁污染、信号盖绑线断 | 更换插入管组件（含CMOS组件） |
| 2 | 电子鼻咽喉镜 | 艾克松  EV-NC  （175590） | 1 | 角度失灵 | 插入管基座一侧角度丢失，固定角度钢丝断；信号接口内壁霉斑，绑线断，图像模糊，物镜内有水汽脏污 | 更换角度钢丝组件，更换手柄胶套，更换弯曲橡皮，更换插入管基座 |

项目采购需求：要求更换设备插入管组件，更换配件需适配原设备，质保期≥1年，货期≤15天，更换后原设备需恢复正常使用

附件：故障图片











