包2：特定蛋白分析仪用户需求

一、基本要求

1、名称：特定蛋白分析仪

2、数量：1套

3、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

| 序号 | 性能指标 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 至少包括速率散射比浊法 |
| 2 | 检测速度 | ≥120测试/小时 |
| 3 | 光学系统 | 红外/近红外光源 |
| 4 | 样本类型 | 血清、尿液、其他体液 |
| 5 | 样本容量 | ≥50个标本，具备急诊检测位置 |
| 6 | 样本管 | 原始样本管 |
| 7 | 试剂仓 | R1/R2：≥20个位置，温度恒定 |
| 8 | 试剂类型 | 若有原装试剂，请提供试剂单测试价格 |
| 9 | 反应杯孵育方式 | 要求温度恒定37℃ |
| 10 | 自动样本预稀释 | 高浓度样品可进行样本自动预稀释检测 |
| 11 | 数据通讯 | 可进行单向(手工录入标本)和双向(自动读取条码)通讯 |
| 12 | 系统操作 | 具备触摸屏及键盘鼠标操作功能 |
| 13 | 数据储存 | ≥500G(最少储存1个月的数据量) |
| 14 | 定标保养要求 | 具有可与仪器配套的定标物(提供单测试价格)、日常保养快捷方便、清洗彻底、防交叉污染能力强 |

投标人除对以上基本要求作出响应外，还应列出所投产品其他主要技术性能指标和配置清单、配套试剂情况以全面展示产品功能及组成。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机原厂全保(所有配件)≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，12小时内到达现场维修。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

▲4、试剂及主要配件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。必须按检测项目分类提供配套试剂的最优惠报价(提供报价依据)作为遴选的重要参考，试剂报价表至少包含：试剂名称、规格、单价、注册证号等信息。

5、中标人或生产商免费提供该机接入LIS(检验系统)所需的技术、服务支持和接口费用。