包3：视功能检查仪用户需求

一、基本要求

1、名称：视功能检查仪

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：眼科常规视觉功能检查，快速筛查患者视力发育状况，提示屈光不正、弱视和斜视等信息。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 适用于6个月以上的儿童，可避免近距离压迫感，减少儿童眼部调节。

- 自动化采集，触屏反应灵敏。

- 具有真实原图双眼可视化检测，双眼同时测量，有效反映屈光参差。

- 可切换左/右眼检查模式。

- 提供屈光度(屈光不正、弱视危险因素)

    - 球镜范围：-7.0~+5.0D(±0.25D)

    - 柱镜范围：-7.0~+5.0D(±0.25D)

    - 轴    位：1~180°(±1°)

- 测量瞳孔直径，瞳孔要求≥4mm(±0.1mm)

- 具有分析眼位功能，具备高清真实双眼图像和角膜反射凝视图。可通过真实眼位图形和数据分析双眼对称性，排除斜视。

- 具有真实视频回放功能，了解患者眼位动态变化，有双眼真实截图功能。

- 具有电子病例报告，可记录患者数据形成数据库，数据易导入导出。可打印标签报告。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修响应时间：整机原厂(所有零配件)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内电话响应，12小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

▲3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，供货方须在本地有办事处及厂家维修站，并配有维修及培训工程师。质保期内，至少每季度免费回访按原厂保养标准做常规保养1次，保修期外，终生免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。

4、备件供应要求：须提供零配件、损耗件的最优惠报价清单作为评标参考。在广东地区有专业的维修工程师和维修点及国内有零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。