- 包1：容积凸阵探头用户需求

一、基本要求

1、名称：容积凸阵探头

2、数量：1把

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途： 为在用的GE牌彩超更换合格的探头，适用于腹部、妇科、产科、儿科、泌尿外科的体表超声检查。

5、其他：整把探头原装进口，供货商负责安装、调试至正常使用。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 中心频率/标称频率/测试频率：＞3.5 MHz，(2.60～5.00)

- 切片厚度：＜10 mm

- 盲区：≤7 mm

- 侧向分辨力(mm)：≤2 (深度≤80)，≤3 (80＜深度≤170)

- 轴向分辨力(mm)：≤2 (深度≤80)

- 探测深度(mm)：≥140

- 几何位置精度：横向≤20%，轴向≤10%

- 包2：平板离心机用户需求

一、基本要求

1、名称：离心机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途： 用于质量合格的试管中不同浓度的水溶液或悬浊液的分离。

5、其他：若为国外品牌，必须原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 最高转速＞12000rpm

- 最大离心力＞20000×g

- 配气密性角转子≥1个(30×1.5/2.0ml)

- 配微孔板水平转子≥1个(含2个微孔板吊篮、1个转子盖和2个96孔PCR板适配器)

- 包3：超净工作台用户需求

一、基本要求

1、名称：超净工作台

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：为样品提供结晶环境。

二、主要技术要求(达到或优于)

- ▲使用高效过滤器，对于＞0.3 μm颗粒系可＞99%截流效率；

- 正压层流气流可防止操作室内样品相互交叉污染，也可防止外界空气未经过滤进入操作室，层流风速可调，可实时监控和显示气流速度；

- ▲操作室内的空气洁净度至少符合百级洁净标准要求，符合ISO 14644.1的5级标准优先考虑；

- 超低噪音风机，噪音＜65dBA；

- 倾斜式、滑动式前窗，整块不锈钢台面，前部凸起防止液体遗洒，有标准电源接口；

- 排气孔位置科学，可增加沉降气流流动性，减少回流干扰；

- 国际标准尺寸(请注明实际尺寸)，可提供单人或双人产品；

- 可设定紫外灭菌时间，紫外灯互锁(完全关闭前玻璃门才能激活紫外灯)，防止操作者暴露于紫外线辐射；

- 有抗菌涂层，避免柜体表面细菌、微生物滋生污染。

- 包4：视频脑电图仪系统升级

一、基本要求

1、名称：视频脑电图系统升级

2、数量：1项

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、目标：为在用的NicoletOne牌视频脑电图仪系统增配多导睡眠监测功能。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、升级后可辅助诊疗失眠、睡眠呼吸暂停综合症、不宁腿综合症、周期性腿动、发作性睡病、贪食贪睡综合症、REM期行为障碍、睡行症等疾病。

2、可监测脑电图、心电图、肌电图、眼电图、脉搏、血氧、胸腹呼吸运动、鼾声及口鼻气流、体位、AHI（呼吸暂停/低通气指数）。

3、硬件至少配置1套血氧模块、2个血氧探头、儿童绑带胸/腹呼吸传感器各1个、儿童气流传感器/体位传感器/鼾声传感器各1个；1套最新版本的软件(注明版本号)。

- 包5：母乳成分分析仪用户需求

一、基本要求

1、名称：母乳成分分析仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：检测母乳中的蛋白质、脂肪、乳糖、水分、密度、矿物质、能量等含量。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 自动检测、校正、清洗；

- 样品量：＜5ml

- 测量耗时：≤90s/样本，快速简便；

- 进出通道各自独立，互不干扰，避免同一通道进出可能出现的污染；

- 双路闭合控温，加温和测量各自独立，确保加温均匀稳定，测量不受外界干扰；

- 确保母乳成分全部释放，避免样品污染；

- 有多种参考值可区分初乳、过渡乳、成熟乳；

- 待测样品存储科学，保证吸入样品原汁纯正；测量时无需手持样品杯；

- ▲配套至少两个浓度的标准品，投标人定期免费提供质控服务，保证测量结果准确；

- ▲投标报价包含该机接入我院检验系统(LIS)所需的所有相关费用。

- 投标报价应列明配套耗材、试剂最优惠供应单价。

三、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年(其中包1探头≥1年、包5分析仪≥5年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，单价≥5万元的装备需详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、配套的一次性耗材/试剂(如有)的最优惠报价清单作为遴选参考。

注：“▲”为选购的重要考量指标，负偏离不作为废标条件。