包1：X光防护用品  1批
（一）基本要求
1、名称：X光防护用品
2、数量：1批
3、货期：接采购人通知后1个月内
4、用途：适用于X光的防护

（二）主要技术要求(达到或优于)
1、全身铅衣（中袖）6件
（1）铅当量≥0.5mmPb。

（2）防护材料：采用多层铅橡胶重叠制作（四层每一层0.125当量），铅当量高并分布均匀，柔软重量轻。面料为高防水性功能材料，防水易清洗，牢固经久耐用。

（3）配备搭扣。最大程度减轻上身的压力；肩部带有柔软衬垫，让肩部舒适。

（4）规格： 成人。
2、上衣防护服裙（中袖）6件
（1）铅当量≥0.5mmPb。

（2）防护材料：采用多层铅橡胶重叠制作（四层每一层0.125当量），铅当量高并分布均匀，柔软重量轻。面料尼龙防水牛津布，防水易清洗，牢固经久耐用。

（3）规格： 成人。
3、齿科防护服 6件

（1）铅当量≥0.5mmPb。

（2）防护材料：采用多层铅橡胶重叠制作（四层每一层0.125当量），铅当量高并分布均匀，柔软重量轻。面料尼龙防水牛津布，防水易清洗，牢固经久耐用。

（3）规格：成人。
4、铅围脖6件
（1）铅当量≥0.5mmPb。

（2）防护材料：采用多层铅橡胶重叠制作（四层每一层0.125当量），铅当量高并分布均匀，柔软重量轻。面料尼龙防水牛津布，防水易清洗，牢固经久耐用。

（3）规格：松紧可调节。

5、铅围兜（裙）6件

（1）铅当量≥0.5mmPb。

（2）防护材料：采用多层铅橡胶重叠制作（四层每一层0.125当量），铅当量高并分布均匀，柔软重量轻。面料为高防水性功能材料，防水易清洗，牢固经久耐用。
（3）规格： 成人，松紧可调节
6、单面前防护围裙 6件

（1）铅当量≥0.5mmPb。

（2）防护材料：采用多层铅橡胶重叠制作（四层每一层0.125当量），铅当量高并分布均匀，柔软重量轻。面料为高防水性功能材料，防水易清洗，牢固经久耐用。
（3）规格： 成人。
7、铅眼镜6件

（1）铅当量≥0.5mmPb。

（2）防护材料：高透光率铅玻璃材料
（3）规格： 成人。
8、可移动防护架6只
（1）尺寸：至少可挂6件。

（2）带底盘。

（3）材料不易生锈。

（4）静音脚轮带刹车，移动方便。

包2：移动式铅屏风 1批
（一）基本要求
1、名称：移动式铅屏风
2、数量：1批
3、货期：接采购人通知后1个月内
4、用途：适用于床边X光的防护

（二）主要技术要求(达到或优于)
1、铅当量≥0.5mmPb
2、数量如下：

	铅屏风（宽*高）
	数量（块）

	1.5m*1.6m
	12

	1.1m*1.6m
	4

	1m*1.6m
	2


包3：空气消毒机  5台
（一）基本要求
1、名称：空气消毒机
2、数量：5台
3、货期：接采购人通知后1个月内
4、用途：适用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒。

（二）主要技术要求(达到或优于)
1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%（提供检测报告）
2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵
3、温度范围：5~40℃
4、湿度：≤ 90%

5、电源：～ 220V±22V  50Hz±1Hz

6、适用范围（m³）：≤100

7、循环风量（m³/h）：≥1000
8、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000

9、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1

10、紫外线灯管寿命（h）≥5000

11、噪声（dB）：≤55 

12、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³

13、负氧离子发生器≥3*106个/cm3

14、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作
15、适用空间的消毒时间：≥2h
16、产品必须取得卫生部合格有效的批件（提供卫生安全评价报告）

17、安装方式：壁挂式
包4: 全自动尿液分析仪 2台
（一）基本要求
1、名称：全自动尿液分析仪
2、数量：2台
3、货期：接采购人通知后10天内
4、用途：用于常规尿液的检测。

（二）主要技术要求(达到或优于)
1、干化学项目常规10项以上，有维生素C项目或抗维生素C干扰功能

2、干化学检测速度≥200测试/小时
3、有形成分检测速度≥100测试/小时
4、有形成分检测原理采用显微镜数码成像技术，有图像形态学分析系统
5、≥10管样本架，可直接使用尿管上样

6、具有急诊标本插入检测功能

7、样本最小量≤2ml尿液（干化学+有形成分分析）

8、可进行单向和双向（自动读取条码）通讯

9、具备触摸屏及键盘鼠标操作功能

10、硬盘储存空间≥1万份测试数据量

包5: 内窥镜用施夹钳 2把

（一）基本要求
1、名称：内窥镜用施夹钳
2、数量：2把
3、货期：接采购人通知后1个月内
4、用途：用于内视镜手术过程中关闭血管或其他管状结构。

（二）主要技术要求(达到或优于)
1、杆长≥32.5cm，杆径5mm，数量1把；
2、杆长≥32.5cm，杆径10mm，头微弯，数量1把；
三、其他商务要求(适用于所有包组)
1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年(其中包4全保≥5年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。





















