包1：X射线自动跟踪防护帘 1套 预算8.8万元

（一）基本要求

1、名称：X射线自动跟踪防护帘

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于各种品牌、各种规格的立式拍片机的射线自动跟踪防护。

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、防护帘铅当量：不小于1mmpb；

2.2、防护帘尺寸：上防护帘尺寸长*宽不小于600mm*380mm；

下防护帘尺寸长*宽不小于600mm*450mm；

2.3、高度调节范围（mm）：500~2000；

2.4、支持拍片规格：支持自定义拍片规格；

2.5、防护帘产品工作时噪声不大于50dB;

2.6、防护帘预置位置误差：不大于±3mm；

2.7、具有放射检查专用多语言语音提示功能；

2.8、探测器具有自动跟踪定位功能；

2.9、具有无线遥控功能；

2.10、带刹车脚轮；

2.11、跟踪传感器可与主机无线连接传送数据。

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 无线遥控器 | 1个 |
| 3 | 触摸屏控制台（控制室用） | 1套 |
| 4 | 使用说明书/合格证/保修卡 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包2：腹腔镜器械 1批 预算9.68万元

（一）基本要求

1、名称：腹腔镜器械

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于腹腔镜手术。

- 主要技术要求(达到或优于)

- 抓钳A 1把，可旋转，直径3mm，长度不小于20cm，双动钳夹，可拆卸；

- 抓钳B 1把，带无损伤细齿，可旋转，直径3mm，长度不小于20cm，带有单极电凝适配器，单动钳夹，可拆卸；

- 分离钳 2把， 可旋转，直径3mm，长度不小于20cm，带有单极电凝适配器，双动钳夹，可拆卸；

- 剪刀 1把，可旋转，直径 3 mm，长度不小于20 cm，带有单极电凝适配器，锯齿状弯曲，双精度，带有单极电凝适配器，双动钳夹，可拆卸；

- 持针器 2把，钳口左弯，直手柄，带可自动分离锁齿，直径3mm，工作部分长度不小于20cm，可拆卸；

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抓钳A | 1把 |
| 2 | 抓钳B | 1把 |
| 3 | 分离钳 | 2把 |
| 4 | 剪刀 | 1把 |
| 5 | 持针器 | 2把 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件及一次性耗材的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包3：双人共览显微镜 1台 预算9.5万元

（一）基本要求

1、名称：双人共览显微镜

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于观察普通染色的切片的明场观察及双人同时观察讨论疑难病症、示教教学和研究工作。

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、内置透射光柯勒照明，12V100W卤素灯；

2.2、内置日光平衡滤光片、25%透光率的中密度片、6%透光率的中密度片，拉杆式，左右手均可操作；

▲2.3、具有节能开关，操作者离开显微镜超过30分钟，显微镜会自动关闭透射光光源，既节能又延长灯泡寿命；

2.4、粗/微同轴调焦，总行程25mm，微调最小精度1微米，微调旋钮可根据用户喜好，安装在左、右两侧均可；

▲2.5、调焦轴左侧具有载物台高度限位调节环，可随意设定载物台的最高位置；

2.6、内倾式6孔物镜转盘，具有物镜棱镜插槽；

▲2.7、三目观察筒，视场数≥22mm，倾角为30°，瞳间距不小于50-75mm范围，其中一个屈光度可调节校正；

2.8、观察筒三档分光，推拉杆式移动选择，档位分光分别为：100%双目观察；20%双目观察VS 80%照相；100%照相；

▲2.9、钢丝传动载物台；顺时针方向有230°旋转空间，逆时针方向有20°旋转空间，拍照时可以轻松实现样品位于图片的水平和垂直方位；右手操作载物台，可同时夹持2个玻片；

▲2.10、目镜10倍，视场数≥22mm，高眼点设计，具有软橡皮眼罩，其中一个屈光度可调节（带测微尺）；

▲2.11、聚光镜：万能低倍聚光镜，不转换聚光镜就能适合于1.25到60倍物镜使用；

2.12、万能平场消色差物镜

2X（数值孔径≥0.06, 工作距离W.D5.80mm）

4X（数值孔径≥0.10, 工作距离W.D17.0mm）

10X（数值孔径≥0.25， 工作距离W.D.10.0mm）

20X（数值孔径≥0.40， 工作距离W.D.2.1mm）

40X（数值孔径≥0.65, 工作距离W.D.0.51mm spring）

60X（数值孔径≥0.80, 工作距离W.D.0.2mm spring）

▲2.13、双人装置：可供俩人同时观察，带蓝、绿箭头指示器，与主机连接顺畅，光路端正，照明光亮，不发暗，不失真。

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜主机，内置日光平衡滤色片，ND滤色片等 | 1台 |
| 2 | 三目观察筒 | 1个 |
| 3 | 10X目镜 | 2个 |
| 4 | 10X屈光度可调目镜 | 1个 |
| 5 | 6孔位物镜转换器 | 1个 |
| 6 | 机械式载物台 | 1个 |
| 7 | 左手样品夹 | 1个 |
| 8 | 卤素灯灯室 | 1个 |
| 9 | 卤素灯灯泡 | 2个 |
| 10 | 电源线 | 2根 |
| 11 | 安装臂 | 1套 |
| 12 | 防尘罩 | 1个 |
| 13 | 低倍聚光镜 | 1个 |
| 14 | 2X平场消色差物镜, NA 0.06, 工作距离5.8mm | 1个 |
| 15 | 4X平场消色差物镜, NA 0.1, 工作距离18.5mm | 1个 |
| 16 | 10X平场消色差物镜, NA 0.25, 工作距离10.6mm | 1个 |
| 17 | 20X平场消色差物镜, NA 0.4, 工作距离1.2mm | 1个 |
| 18 | 40X平场消色差物镜, NA 0.65, 工作距离0.6mm | 1个 |
| 19 | 60X平场消色差物镜, NA 0.8, 工作距离0.2mm | 1个 |
| 并排式双人共览附件 |  |  |
| 20 | 双目观察筒 | 1个 |
| 21 | 防尘罩 | 1个 |
| 22 | 10X目镜 | 2个 |
| 23 | 目镜测微尺 | 1个 |
| 24 | 使用说明书/合格证 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包4：半导体激光治疗机 1台 预算8.2万元

（一）基本要求

1、名称：双波长激光治疗机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：通过体表照射，用于炎症性、疼痛性疾病的治疗，主要用于小儿肺炎、小儿腹泻，支气管炎、哮喘等。

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、采用双波长设计；

2.2、激光器内置式，散焦激光，耦合光纤输出；

2.3、面状照射，完全覆盖病灶，可根据病灶大小任意变焦；

2.4、治疗过程中可任意调节输出功率；

2.5、设有患者应急自控停止按钮；

2.6、可多参数同时显示，具有记忆功能；

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 导光关节臂 | 1付 |
| 3 | 光斑适配器 | 1付 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 使用说明书/合格证/保修卡 | 1套 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包5：运输用婴儿培养箱  1台 预算10万元

（一）基本要求

1、名称：运输用婴儿培养箱

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于短距离院内对早产儿的转运。

- 主要技术要求(达到或优于)

- 控温方式：箱温和肤温两种温度控制

- 箱温控制范围：25℃～37℃

- 肤温控制范围：34℃～37℃

- 升温时间：≤30min

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃   （环境温度为10℃～20℃）

≤±1.0℃   （环境温度为20℃～30℃）

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

- 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]

- 故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

- 蓄电池连续工作时间不小于90min(1个蓄电池)

- 设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；

- 独立的超温保护系统；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

- 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；

- 采用进口有机玻璃；

- 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；

- 推车具有高度调节、减震、锁定功能；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 具有正门独立锁定装置；

- 具有供氧装置；

- 具有LED照明灯；

- 具有普通手推车配置。

（三）单台配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手推车 | 1辆 |
| 2 | 脚轮 | 4个 |
| 3 | 箱体 | 1个 |
| 4 | 婴儿固定带 | 2个 |
| 5 | 氧气瓶 | 2个 |
| 6 | 输液架（包括输液架底座） | 1个 |
| 7 | 蓄电池 | 1个 |
| 8 | 输氧阀 | 1个 |
| 9 | 皮肤温度传感器 | 2条 |
| 10 | 交流供电电源线 | 1条 |
| 11 | 直流供电电源线 | 1条 |
| 12 | 空气净化材料 | 5套 |
| 13 | 操作窗塑料套 | 4套 |
| 14 | 转动圆窗塑料套 | 2套 |
| 15 | 使用说明书/合格证 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

5、中标方承担设备首次计量检测费用。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包6：双频超声波治疗仪  1台 预算6.8万元

（一）基本要求

1、名称：双频超声波治疗仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：主要用于疼痛减轻、减轻肌肉痉挛、增加局部血液循环、通过热效应和伸展按摩手法增加受限关节的活动范围。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 超声工作频率：1.0MHz、≥3MHz，可调

- 治疗手柄：具备逆压电晶体材质表面的治疗手柄

- 连接线：具备可分离式手柄连接线

- 接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态

- 输出模式：持续型、脉冲型

- 占空比：10%、20%、50%、100% 可选

- 脉冲频率：100Hz±5%

- 脉冲宽度：1、2、5ms±5%

- 最大有效声强：≥2.4W/cm ²

- 波束不均匀性系数：≤2.6

- 处方：具备，≥50个

- 治疗时间：0-30分钟，可调

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 探头连接线 | 1条 |
| 3 | 1cm探头 | 1个 |
| 4 | 5cm探头 | 1个 |
| 5 | 电源线 | 1条 |
| 6 | 使用说明书/合格证 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。