包1：病床 1批 预算8.65万元

- 基本要求

- 名称：病床

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于住院病人使用。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、	儿童床  数量8张

1.1、整床尺寸（长×宽×高）:≤（1985）×（980）（床板宽850）×（540mm）

1.2、背部可升降角度：0-70°±2°，腿部可升降角度：0-35°±2°

1.3、采用中控脚轮，双面脚轮直径5英寸，轮面采用TPR材料，静音耐磨；支架采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用304不锈钢圆管制造；能经水洗和高温消毒，不生锈（提供能证明防锈能力的医院整床喷淋水洗和高温消毒实例证明资料）。

1.4、栅栏式全包围护栏，间距小于60mm,护栏两端矩形框采用高密度的ABS材质注塑成型，线条流畅，边角圆润，防患者磕碰；护栏长度≥1790mm，护栏顶端距床板净高390mm，上提操作，下隐收藏，360度全包围保护，外置式护栏开关，防止儿童触碰，杜绝误操作，锁定安全；

1.5、背部床板采用V型双支撑卸力结构，有效转移床板承重压力的三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

1.6、床尾板上端中间带圆孔，大小70×40mm，可系布带以便患者借力锻炼，更具人性化设计。

1.7、4个点滴架插座，孔径20mm，由钢板冲压成型，插入无破裂；另配四个引流袋挂钩，多体位输液引流。

1.8、床板采用≥1.2mm厚专业冷扎钢板，整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末。

2、骨科病床 数量1张

2.1、整床尺寸（长×宽×高）:≥（2300）×（950）×（500mm）

2.2、流线型豪华床头尾板；采用全新纯正PE原材料一次吹塑成型，硬度高；无缝隙；易清洁；暗藏锁定开关，操作简单；床尾板外侧设患者信息卡插槽；床尾板上端中间带圆孔，可系布带以便患者借力锻炼。

2.3、床板采用≥1.2mm厚冷扎钢板，由汽车钣金生产技术---一次模压成型，在保持床板的完整性、大大提高床板强度的同时，还使得床板四角均平滑完整过渡；背部增加钢管加固结构，受力均衡，带模压凹槽和椭圆形透气孔，兼防滑功能。

2.4、表面双重涂层处理技术：真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命（提供证明防锈能力的医院整体喷淋水洗和高温消毒实例证明资料）。

2.5、整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末。

2.6、采用中控脚轮，双面脚轮直径5英寸，轮面采用TPR材料，静音耐磨；支架采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用304不锈钢圆管制造；能经水洗和高温消毒，不生锈（提供能证明防锈能力的医院整床喷淋水洗和高温消毒实例证明资料）。

2.7、螺杆具备双向到位保护功能，即摇到位还能空摇，防卡死损坏。

2.8、四套摇杆系统，背部可升降角度：0-65°±5°，具有分腿功能，腿部可升降角度：0-35°±5°，后倾斜0-3°。

2.9、真材实料，结构牢固，床体可承受载重≥200㎏。

2.10、背部床板采用V型双支撑卸力结构，有效转移床板承重压力的三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

2.11、床尾板上端中间带圆孔，可系布带以便患者借力锻炼。

2.12、4个点滴架插座，孔径20mm，由钢板冲压成型，插入无破裂；另配四个引流袋挂钩，多体位输液引流。

2.13、不锈钢双段式四爪点滴架,直径19mm。

2.14、床尾配床垫防滑筋一个，防止床板升降时床垫前后滑动。

2.15、骨科牵引架：

▲（1）骨科架采用八角形铝合金管，精准定位牵引角度。

（2）井字形龙门架：四根立柱，两根横梁，一根纵梁，两个拉环；配腿部牵引横杆一条；整床配备牵引滑轮和输液挂钩各一个；滑轮和横杆之间连接采用快速固定装置，可方便移位和拆卸。

（3）立柱长度1500mm、管壁厚度 ≥2mm、外径≥ 36mm，纵梁长度≥2300mm、管壁厚度≥ 2mm、外径 ≥36mm，顶部短横杆长度 ≥900 mm，床尾牵引横杆≥1000mm、管壁厚度 ≥2mm、外径≥ 36mm；

（4）腿部牵引滑轮吊杆长度 ≥300 mm。

（5）铝合金压铸固定器扣合式设计，内层有塑料垫层，具体参考规格尺寸100×68×68mm。

3、骨科牵引床架 数量3张

3.1、规格：945（宽）×650(高)mm；

3.2、采用Ф45×1.5mm和Ф32×1.2mm优质304#不锈钢管制作而成；

3.3、配一个活动式牵引滑轮，坐标式灵活定位，满足各种体位牵引所需；

3.4、配病历卡插座，供多种型号选择；

3.5、与各型号床头尾板互换，满足不时之需，实现一床多用。

4、成人床 数量9张

4.1、整床尺寸≥2200mm×980mm×500mm,床面宽：850mm。

4.2、流线型ABS床头尾板（高低搭配），采用全新纯正工程塑料，硬度高，无卫生死角，易清洁；内置钢管加固结构；暗藏锁定开关；床尾板配病历卡插座；

4.3、 清洁护栏，易清洁设计，下座隐藏倒置结构，要求加密型护栏，能放置餐板，护栏不藏污纳垢；

4.4、床板采用≥1.2mm厚专业冷扎钢板，由汽车钣金生产技术一次整体模压成型，背部增加钢管加固结构，带模压凹槽和椭圆形透气孔（在投标文件中提供工艺证明材料）；

4.5、表面双重涂层处理技术，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命（提供证明防锈能力的医院整体喷淋水洗和高温消毒实例证明资料）。

4.6、整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末。

4.7、采用中控脚轮，双面脚轮直径5英寸，轮面采用TPR材料，静音耐磨；支架采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用304不锈钢圆管制造；能经水洗和高温消毒，不生锈（提供能证明防锈能力的医院整床喷淋水洗和高温消毒实例证明资料）。

4.8、螺杆具备双向到位保护功能，即摇到位还能空摇，防卡死损坏。

4.9、两摇杆系统实现各种体位。背部升降：0～70°±2°；腿部升降：0～40°±2°。

4.10、真材实料，结构牢固，床体可承受载重≥200㎏。

4.11、6个点滴架插座，孔径20mm，由钢板冲压成型，插入无破裂；另配8个引流袋挂钩，多体位输液引流。

5、配置要求

每套病床均要求配置床头柜、床垫、餐桌、输液架；

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人负责设备首次计量检测费用。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：输液泵 10台 预算5.4万元

- 基本要求

- 名称：输液泵

- 数量：10台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于科室精确输液。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

2.1安全要求：

- 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

- ▲在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少3档可调；

- 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

- 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

- ▲双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

- 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

- 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用

2.2 精度要求：

2.2.1．全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

2.2.2．在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

  - 基本要求：

- ▲速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

- 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

- 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

- ▲ 快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

- KVO： 0.5ml/h；

- ▲可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

- 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

- ▲整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带

- 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

- 高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

- 具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

- ▲电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

- 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

- RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

- 可加装无线模块，实现无线联网监测；

- 全中文软件操作界面。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 带轮可移动输液架（根据科室需求订制） | 1套 |
| 4 | 中文版说明书/合格证等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含耗损件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

★3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

5、其他要求：中标方承担设备首次计量校准费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包3：病人监护仪 1台 预算3.5万元

- 基本要求

- 名称：病人监护仪

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于监测病人脉搏、血氧、血压等数据。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 支持患者条码扫描识别患者。支持一维码和二维码

- 监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

- 支持大字体界面显示

- 配置：无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)。

- 支持快速体温和快速NBP测量；支持SpO2点测

- 使用Masimo, Necller 或FAST血氧技术，SpO2支持慢，正常和快速响应模式、可显示灌注变化

- 无创血压支持手动，自动间隔，间隔预编和连续测量(STAT)模式

- 支持口腔、腋下、直肠的体温监测

- 支持疼痛指数的录入

- 数据存储与回顾：无需存储卡或中央站，监护仪存储>100个患者

- 通讯：标配HL7数据输出，可直接连接EMR/HIS/CIS系统，提供数据。支持系统时间同步，可将数据传输至医院普通条码打印机打印。

- 支持护士呼叫功能

- 记录仪：内置，50mm热敏记录仪。支持NBP结果自动打印，支持报警触发打印；支持支持单条波形打印

- 电池续航>4小时；监护仪可显示电池容量和充电状态、

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 血氧电缆 | 1条 |
| 4 | 成人血氧探头 | 1个 |
| 5 | 儿童血氧探头 | 1个 |
| 6 | 心电电缆 | 1条 |
| 7 | 3导心电线 | 1套 |
| 8 | 血压导气管 | 1条 |
| 9 | 成人血压袖套 | 1个 |
| 10 | 儿童血压袖套 | 1个 |
| 11 | 婴幼儿血压袖套 | 1个 |
| 12 | 新生儿血压袖套 | 1个 |
| 13 | 带轮可移动输液架（根据科室需求订制） | 1套 |
| 14 | 中文版说明书/合格证等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含耗损件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

★3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

5、其他要求：中标方承担设备首次计量校准费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包4：手术器械	 1批 预算4..3万元

- 基本要求

- 名称：手术器械

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于手术使用。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

| 器械名称 | 参考器械规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 手术刀柄 | #7 | 30 |
| 整形镊 | 14cm无钩 头宽0.8 WD | 20 |
| 整形镊 | 14cm有钩 头宽1 WD | 30 |
| 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 10 |
| 小血管剪(无镀层) | 10CM 直尖 | 30 |
| 精细剪 | 14cm弯窄头金圈 | 5 |
| 精细剪 | 20cm弯窄头,金圈 | 5 |
| 组织钳(皮肤钳) | 16cm 普通头宽5 | 30 |
| 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 60 |
| 帕巾钳 | 尖头 (14cm) | 60 |
| 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 100 |
| 止血钳 | 弯全齿 (14cm) | 30 |
| 止血钳 | 18cm 弯全齿 | 60 |
| 18cm持针钳(无镀层) | 细针 | 30 |
| 镶片持针钳(无镀层) | 14cm 直细 | 10 |
| 镶片镀金持针钳 | 16cm 细针直 | 5 |
| 镶片镀金持针钳 | 18cm 细针直 | 5 |
| 镶片镀金持针钳 | 20cm 细针直 | 15 |
| 胆道探条 | φ2-φ8 | 1 |
| 5#脑压板 | 20cm 平 直型(22/25柔性) | 3 |
| 剖腹产剪 | 18cm球头 | 20 |
| 骨刮匙 | 匙形 (17cm直 头宽8) | 2 |
| 骨刮匙 | 17cm直匙形 头宽6 | 2 |
| 单头骨刮匙 刃口 5 | 17cm | 2 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯平刃，刃宽8 | 3 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯平刃刃宽6 | 3 |

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含耗损件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

★3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。