包1：包埋机 1台 预算4万元

- 基本要求

- 名称：包埋机

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：供医疗机构实验室熔化固体石蜡、包埋组织标本用。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、全中文触摸屏操作系统，微电脑控制技术

2、采用独立加温控制模块设计，安全、节能

3、智能定时开机和直接开机双开机模式，可按星期、北京时间预设自动开/关机

4、LED照明系统可使用户在最理想的光线下对不同的组织标本进行包埋

5、包埋操作台面残蜡自动回收，使操作台始终保持清洁

6、触摸控制和脚踏控制，双重包埋控制方式

7、采用无触点加温方式，安全无噪音，微电脑脉冲自动恒温

8、容量最大≥9200毫升，可以连续包埋约3000个蜡块/次

9、最大冷冻处理量≥100个标本/次

10、防断电自动程序记忆功能

11、具备后备电路切换系统，单一功能故障时可切换到备用电路

12、主蜡缸容量≥9L，左右保温盒容量≥1.5L。

13、主蜡缸温度：室温～99℃

14、保温盒温度：室温～99℃

15、工作台温度：室温～99℃

16、冷冻台温度：室温～-25℃

17、无需专用耗材

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：电动手术台 1张 预算9.9万元

- 基本要求

- 名称：电动手术台

- 数量：1张

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于病人手术时使用

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1	手术台材质为不锈钢，防锈，包括床身、立柱罩、侧轨和附件。易清洁，抗污染，满足手术室感控要求；

2	采用电动驱动，安全可靠，运行平稳，噪音小；

3	手控器设有误操作锁开关；

4	床面采用可透X光材料制成；

5	床垫采用记忆海绵材料，具有减压、吸震、易清洁、防静电等功能；

6	标配大容量蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；

7	台面长度（含头腿板）≥2050mm；

8	台面宽度（不含边轨）≥550mm；

9	台面最低高度（不含床垫）≤700mm；

10	台面升降行程：300±10mm；

11	台面前倾（头高脚低）≥25°，后倾（头低脚高）≥20°；

12	台面左倾、右倾（角度）≥15°；

13	头板上折角度≥60°；

14	头板下折角度≥90°；

15	背板上折角度≥80°；

16	背板下折角度≥20°；

17	腿板下折、外展角度≥90°；

18  床承重≥160kg；

▲19  综合性手术床，能供妇科、产科、普通外科等手术需要；

▲20  配置截石位腿架；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床主体 | 1张 |
| 2 | 头板 | 1套 |
| 3 | 腿板 | 1套 |
| 4 | 床垫 | 1套 |
| 5 | 电源线 | 1套 |
| 6 | 手架 | 1对 |
| 7 | 截石位腿架 | 1对 |
| 8 | 肩架 | 1对 |
| 9 | 头架 | 2套 |
| 10 | 遥控器 | 1套 |
| 11 | 固定器 | 根据手术配件各配置2套，一套备用 |
| 12 | 中文版说明书/合格证等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

5、其他要求：中标方承担设备首次计量校准费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包3：负极板回路垫 2张 预算9万元

- 基本要求

- 名称：负极板回路垫

- 数量：2张

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于电外科手术中配合电刀使用。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、工作原理：电容式负极板，具有电流控制特性，保证病人安全。

2、可满足所有手术需要，对成人、儿童、各种术式都能满足。

3、具有通用型转换接口，可与市场上所有隔离式高频电刀匹配。

4、工作模式：可重复使用/非直接接触式。

5、适用于所有皮肤情况，包括大面积烧伤、干燥、毛发过多、具有金属等植入物、刺青、疤痕及敏感皮肤等情况。

6、不会对X光透视产生任何影响。

7、表面为柔软的防褥疮材料制成，防褥疮可减压，可弯折适用于各种手术体位。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负极板回路垫 | 1台 |
| 2 | 连接导线 | 2条 |
| 3 | 中文版说明书/合格证等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

★3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

5、其他要求：中标方承担设备首次计量校准费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包5：儿童水疗机 1台 预算4.98万元

- 基本要求

- 名称：儿童水疗机

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于康复科病人水疗使用

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、液晶控制面板，时间，温度显示，并且可以调节。

2、	外槽尺寸：130×100×100CM，允许偏差10cm

内槽尺寸：100×80×65CM，允许偏差10cm

3、▲	动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大60min（正常训练时间在10-20min ）倒计时设置，为零自动停止治疗，超过指定温度时，具报警功能。

4、涡流嘴数量≥4个，且方向可以360度可调，涡流强度通过旋钮控制，可无级可调

5、气泵噪音≤55dB

6、强排水装置正常排水为70 L/min，一般在5-7分钟之内排空；

7、▲至少有22组气泡组，每个气泡组上面有5个磨具小孔

8、具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示

9、水电分离，具有漏电保护功能

10、▲可用于缓解肢体肌肉张力，促进皮肤感觉，进行肢体的减重训练，训练儿童的抬头和前庭感觉训练，控制低体重患儿，减轻新生儿黄疸，初进患儿/正常儿童的智力发育。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 漏电保护 | 1套 |
| 3 | 使用说明书 | 1本 |
| 4 | 保修卡 | 1张 |
| 5 | 合格证 | 1张 |
| 6 | 中文版说明书/合格证等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。