包1： UPS电池 120节 预算8.4万元

- 基本要求

- 名称： UPS电池

- 数量： 120节

- 货期： 下单后3天内完成更换

- 用途：用于保证信息中心机房UPS供电

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 电池要求：12V 100AH

- 要求旧电池回收；

- 包含安装更换维护等所有费用。

- ★电池寿命≥5年；

- ▲电池尺寸要求符合现有艾默生UPS主机，参考大小330*173*220mm；

包2： 屈光筛查仪	 1台 预算9万元

- 基本要求

- 名称： 屈光筛查仪

- 数量： 1台

- 货期：签订合同后一个月内

- 用途：眼科常规视觉功能检查，快速筛查患者视力发育状况，提示屈光不正、弱视和斜视等信息。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 适用于6个月以上的儿童，可避免近距离压迫感，减少儿童眼部调节。

- 自动化采集，触屏反应灵敏。

- 具有真实原图双眼可视化检测，双眼同时测量，有效反映屈光参差。

- ▲可切换左/右眼检查模式。

- 提供屈光度(屈光不正、弱视危险因素)

    - 球镜范围：-7.0~+5.0D(±0.25D)

    - 柱镜范围：-7.0~+5.0D(±0.25D)

    - 轴    位：1~180°(±1°)

- 测量瞳孔直径，瞳孔要求≥4mm(±0.1mm)

- 具有分析眼位功能，具备高清真实双眼图像和角膜反射凝视图。可通过真实眼位图形和数据分析双眼对称性，排除斜视。

- 具有真实视频回放功能，了解患者眼位动态变化，有双眼真实截图功能。

- 具有电子病例报告，可记录患者数据形成数据库，数据易导入导出。可打印标签报告。

三、配置要求

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（配热敏打印机） | 1台 |
| 2 | 电池 | 2套 |
| 3 | 充电器 | 1套 |
| 4 | 电脑（要求最新配置） | 1套 |
| 5 | 打印机（要求按照医院需求） | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3： 输血输液加温器 5台 预算3.6万元

- 基本要求

- 名称： 输血输液加温器

- 数量： 5台

- 货期：签订合同后一个月内

- 用途：用于对输入人体的液体进行加热。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术（达到或优于）

- 高精度智能微电脑控制技术，自动恒温在设定温度

- ▲干式槽型加热结构，使用常规输血或输液器，无需专用耗材

- 加温槽带卡扣结构，防止安装时管路脱出

- 三组独立温度传感器，增加温度监控的安全系数

- 拥有多重超温报警保护，低温报警，传感器故障报警保护功能，确保使用安全

- 具备超温报警保护测试功能

- 适合的液体管路直径：3.5-5.0mm

- 单台配置要求（达到或优于）

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 合格证 |  |
| 3 | 说明书 |  |

以上技术要求允许有少许偏差，但必须保证临床可使用。否则，影响验收后果自负。

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4： 心脏手术器械 1批 预算4.8万元

- 基本要求

- 名称： 心脏手术器械

- 数量： 1批

- 货期：签订合同后一个月内

- 用途：用于心脏手术使用。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术及配置要求（达到或优于）

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用镊 | 把 | 2 | 无损伤齿，头宽2.0mm，全长≥19.5cm，可高温高压消毒 |
| 阻断钳 | 把 | 1 | 侧壁钳，无损伤齿，全长≥16cm，头端开口2.5cm，可高温高压消毒 |
| 器械消毒盒 | 个 | 9 | 单层，长≥260mm，宽≥160mm，高≥23mm，根科室需求配硅胶及器械保护垫，可高温高压消毒 |

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整批器械原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5： 振动排痰机	 1台 预算2万元

- 基本要求

- 名称：振动排痰机

- 数量： 1台

- 货期：签订合同后一个月内

- 用途：用于协助手术后或体弱患者排除痰液能力并改善淤滞的肺部血液循环状况。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 输入功率≥150W；

- 输出频率控制：10-60Hz（600转/分-3600转/分）连续可调，高亮电子数码显示；

- 时间控制：1-60分钟，连续可调；

- 振动幅度≤5mm±0.6mm；

- 叩击数转换器：带可调角度叩击转向器，，叩击头可进行180度调整，方便不同位置使用；

- 动力管长度≥2m；

- 整机可移动，方便治疗使用；

- 具有多种工作程序可选择；

三、配置要求

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 专机专用台车 | 1套 |
| 3 | 动力轴 | 1套 |
| 4 | 轴芯 | 1条 |
| 5 | 1号叩击头 | 1个 |
| 6 | 2号叩击头 | 1个 |
| 7 | 3号叩击头 | 1个 |
| 8 | 4号叩击头 | 1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机（含所有零配件）原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6： 注射泵 15台 预算7.5万元

- 基本要求

- 名称： 注射泵

- 数量： 15台

- 货期：签订合同后一个月内

- 用途：用于在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

▲3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值3档可调；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.1.6满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用

3.2 精度要求：

3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.3 基本要求：

▲3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上

3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增

▲3.3.5  KVO：0.5ml/h；

▲3.3.6  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

▲3.3.8  整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效；

▲3.3.10 电池工作时间﹥6小时@5ml/h，可升级至﹥12小时@5ml/h

3.3.11供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.12  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.13 可加装无线模块，实现无线联网监测；

三、单台配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 固定夹 | 1个 |
| 4 | 可移动输液架（要求底盘稳固，不可摔倒，轮子便于推动） | 1根 |
| 5 | 合格证/保修卡/说明书 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机（含所有零配件）原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。