高通量测序平台本地化项目需求

一、基本要求

高通量测序全流程自动化实验室测序检测分析平台，为可实现产前诊断样本的自动化前处理、自动化核酸提取、建库、捕获、自动化质检、测序、数据分析、报告编辑和数据存储的全流程一体化工作站。

二、仪器要求

包1：

1.1、冷冻高速离心机 1台

- 可配置15ml离心管适配器，最大通量不少于56个离心管

- 离心机舱内温度可调节范围：-10℃至40℃，温控系统要求4分钟内温度降低到4℃

- 最高转速4000rpm以上，最大离心力达5,000×g以上

- 内置加速度传感器，实现多维多角度不平衡检测

1.2、分杯处理系统  1套

- 集成样本条码扫描、样本管开盖、样本转移（1-96样本之间灵活任务分配）、样本管闭盖回收等功能的全自动高通量分杯处理系统

- 具备试剂分配功能，1-96样本之间灵活任务分配；

- 兼容处理15毫升离心管开、关盖、样本转移，可兼容1-96人份自由选择样本量上机；

- 参数可自由编辑，预置多种运行程序可根据实际需求选择运行程序，也根据需求设置需求灵活定制程序。

- 分液功能∶具备等量体积、等距或不等距连续分液功能

- 配置防污染功能∶移液、机械臂枪头可以低位脱排，防止溅液和气溶胶产生，整体采用HEPA 过滤、外排风系统以及UV 紫外灭菌保证生物安全

- 具备试剂耗材不足提示功能

1.3、自动化核酸提取仪  2套

- 可实现多种样本类型的核酸一站式提取，包括全血、绒毛、羊水、脐血、组织等样本核酸提取；

- 自动化核酸提取要求通量可达96个样本，求提取模块的通量灵活，保证每次提取样本量可以在1-96样本之间灵活选择，减少试剂浪费；

- 可实现核酸提取后样本位于96孔板上，可直接进入下一步建库工作站；配备96孔板密封盖以保存样本DNA。

1.4、高通量测序仪 1套

- 测序仪通量：单次测序样本量可满足平均覆盖度100X以上（或单例原始数据量≥8G）的全外显子样本600-800个；

- 测序质量要求：过滤数据的质量值Q30(%)≥85%，PE150测序模式下测序时间48h以内；

- 测序仪支持同时在不同的flowcell上实施不同的测序读长或测序方法，已便于实施不同项目同时开展测序检测需求

- 测序仪可以满足PE150模式下单次运行可产生6T 以上的数据量；

- 可满足临床科研中人类全基因组测序，人类全外显子组测序，转录组分析，单细胞测序等测序需求；

1.5、荧光定量PCR仪 1套

用于高通量测序阳性位点，嵌合位点，CNV变异等情况的验证。要求：

- 至少应有4个检测通道，‌以支持多种荧光染料的检测；独立激发光，‌避免光路互相干扰

- 样品块温控范围和精度。要求覆盖从4°C到100°C，温度精度: ±0.2°C，升温/降温速率: 最快 3.3°C/sec

- 支持多种反应体积，‌如0.2ml单管、‌8联管、‌96孔板等，‌以适应不同的实验需求

- 提供实时分析、标准曲线绘制、熔解曲线分析，支持多种数据分析模式，‌如绝对定量、‌相对定量等，‌并能够通过网络或USB进行数据传输，‌方便实验数据的处理和分析

- 仪器应支持各种荧光方法，‌如Taqman、‌FRET探针、‌SYBR Green I等，‌并且试剂完全开放，‌可以使用任何进口和国产试剂。

包2：

2.1、全自动液体处理工作站  1套

- 可实现高通量测序检测项目建库和捕获全流程自动化：包括核酸浓度质检、文库构建、pooling、捕获、纯化、定量等全流程一体化；

- 具备96通道加样器和灵活8通道加样器

- 可兼容多种品牌建库捕获试剂盒的实验流程全自动化，流程设计和修改要操作简单；

- 工作站配置PCR仪，PCR封膜仪2台，可同时完成2块96孔板自动化建库/捕获流程，设备具备通量升级能力，可扩容到4块96孔板进行自动化建库/捕获流程；

- 配置建库各环节核酸质检所需定量酶标仪2台，配备浓度均一化软件实现自动化poolling等计算要求。

- 需配备摄像头，方便远程实时监控设备运行的状态，能够实时直播运行过程，且摄像头能自动记录发生错误前后30S的视频片段，可及时有效地对问题进行诊断；

- 具备友好的编程界面，利于无专业编程背景的用户进行方法开发和定制流程；

- 配备有红外光幕保护系统，能自动感应任何意外闯入工作站内部操作空间的肢体或物品，并即时暂停，确保人员安全及工作站内部的正常运行；暂停解除后，程序可继续运行，无需重新开始。

- 工作站可根据用户的实验需求扩展升级。可根据需要在工作站台面上或者外部整合各种品牌的第三方设备，实现自动化流水线作业。如PCR热循环仪、多功能酶标仪、培养箱、孵育仪、储板仪及轨道式工业机器人等。

包3：

3.1、运算服务器*4+分析系统*1+存储服务器*1

- 提供一套SNV/CNV 数据分析备用分析系统，并提供两套系统的后续更新和维护服务；

- 供应商需具备专业生物信息分析平台系统搭建和软件系统研发能力，协助医院研发测序数据分析的生物信息流程搭建、开发测序项目数据分析、解读和管理系统。

- 投标供应商需要根据医院需求对相关软件系统进行功能迭代和新功能开发，并且可以提供各系统与院内各种系统的对接服务，实现院内数据信息互通；

- 运算服务器要求：（生信分析+变异注释）计算机3套：CPU(32核心)*2：内存512G，硬盘可用容量3套合计不低于150T；（快速调动）计算机1套：CPU(48核心)*2：内存1T；NVIDIA 3090，显存24G，硬盘可用容量不低于150T；

- 存储服务器要求：CPU(10核心)*2：内存64G，硬盘可用容量不低于700T以上；

- 提供所有高通量测序数据运算及存储备份服务器，满足临床数据运算和存储服务，要求所有服务器的总存储容量≥1PB以上；

- 应标供应商可提供与医院的报告系统对接与升级服务，包括Sanger测序验证模块开发、样本管理、数据统计、新项目生信分析和解读流程搭建等功能升级，并配备用于维护系统运行、数据库更新、bug修正的稳定计算机软件开发人员和生信人员。

- 提供遗传病数据库系统，需具备如下功能：（1）数据统计功能（实现各送检医院项目数据统计、报告数据统计等统计功能）、（2）临床效能自动测算功能、（3）多维度检索功能（实现报告检索、项目检索、患者检索、基因检索、临床信息检索等）、（4）账号分级管理功能、（5）随访跟踪管理、（6）患者检测病历查询功能。另外，根据医院需求进行本院遗传病数据库系统的功能开发和不断完善。

三、其他要求

- 整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥4年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

- 以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

- 随着项目与技术的发展能对高通量测序检测平台进行设备升级转换，根据医院需求可提供多个品牌与技术平台设备，并根据需求实现设备的更新换代和必要的迭代。

- 免费现场安装和调试设备及其系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员及数据分析培训；

- 从仪器验收合格之日起供应商要向用户提供所有设备的校准、维护、保养、升级、软件系统升级和备用设备维护等服务；

- 提供7*24h技术服务解决设备和软件系统调整需求和故障问题。（提供承诺函）

- 提供各检测平台的实验人员培训、生信分析培训、分析解读人员培训、项目培训等整体系统性培训；

- 根据医院需求提供优质的售后服务，及时响应并解决设备运行过程中出现的各种问题；

- 可提供科研服务检测和相关技术支撑，促进科研成果转化。