消毒供应中心物品追溯系统建设需求

## 项目基本情况

## 1.1 系统建设方案概述

追溯系统是指消毒供应中心信息系统对影响灭菌过程和结果的关键要素、对每一把器械的处理过程进行记录，保存备查，实现可追踪。随着我国医院信息化管理建设的发展和深入，采用信息化技术实现消毒供应中心管理，将成为医院消毒供应中心发展的必然趋势。

我院消毒供应中心的科室管理、回收清点、清洗、清洗质检、配包对包、灭菌监控、抽检、设备监测、发放登记主要采用人工记录过程，费时费力，还很难记录完整。

## 1.2 建设背景

1.2.1 国家规范要求：相关行业规范、团体标准多份文件指出对消毒供应信息系统的要求，甚至具体参数；中华人民共和国卫生行业标准《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》2023年征求意见稿中，明确提出，应将 CSSD 纳入本机构信息化建设规划，建立 CSSD 信息系统。

1.2.2 医院管理需要，院内感染控制需要，等级评审的需要。《三级医院评审标准（2022年版）广东省专科医院实施细则(妇产儿童专科)》中，要求医院消毒供应中心应对所有需重复使用的诊疗器械、器具和物品由消毒供应中心统一回收，集中清洗、消毒、灭菌和供应，质量控制应符合追溯要求。

1.2.3 消毒供应中心管理需要：科室需要对无菌物品实施全过程管理的需要，落实规范追溯与召回的需要，成本核算的需要，库存管理的需要，人员绩效考核需要。

1.2.4 患者医疗安全需要：所使用的无菌物品有据可查，可全程追溯。

2.项目方案遵循以下原则：

## 2.1规范性

2.1.1依据中华人民共和国卫生行业标准—《医院消毒供应中心 管理规范／操作规范／监测标准》WS 310—2016及2023征求意见稿中提出，采用数字化信息系统对CSSD进行管理。

2.1.2基本要求：

2.1.2.1应对清洗、消毒、灭菌质量的日常监测和定期监测进行记录。

- 应留存清洗消毒器和灭菌器运行参数打印资料或记录。

- 应记录灭菌器每次运行情况，包括灭菌日期、灭菌器编号、批次号、装载的主要物品、灭菌程序号、主要运行参数、操作员签名或代号及灭菌质量的检测结果等，并存档。

2.1.2.2 生物监测不合格时，通知使用部门停止使用，并召回上次监测合格以来的所有灭菌物品。

2.1.2.3 追溯页面可显示器械处置使用全过程；便于相关管理部门追踪过程的各个环节，查找灭菌失败的可能原因。

2.1.2.4 记录应具有可追溯性。清洗、消毒、监测资料和记录的保存期应≥6个月，灭菌质量监测和记录保留期应≥3年

2.1.2.5 灭菌标识的要求：灭菌包外应有标识，内容包括物品名称，检查打包者姓名或编号，灭菌器编号、批次号、灭菌日期和失效日期。

## 2.2 安全性

2.2.1 针对消毒供应中心移动手持终端及桌面工作站提供终端桌面安全管理方案，要求设置人员权限限制，杜绝非系统管理人员的非授权操作所带来的IT信息泄露风险；

2.2.2 对于消毒供应中心各类操作提供本地数据暂存支撑能力，避免网络、后端主机异常情况下的业务正常处理。

2.2.3 消毒灭菌及操作记录数据存储采取高度的关联、加密处理，且不能够随意删除；重要信息修改需要权限人员方可进行，改过留痕，对于任何操作具备自动记录能力，提供安全审计支持。

2.2.4 后端数据库建议纳入统一存储阵列进行管理，并在数据备份及容灾方面予以统一规划和支持，提升集成解决方案的安全性。

## 2.3 性能稳定性

具有较强的数据处理能力，满足全院7*24小时服务的要求，确保高峰期网络顺畅，保证医疗数据交换和资源共享的需要。

2.4 严谨性

2.4.1 通过设置岗位人员的班次与职责挂钩，权限分明，防止无权限人员对系统的误操作；

2.4.2 对接设备，实时记录过程重要参数，设置人工复核，判断最终结果；过程必须的监测耗材强制性录入，通过时间、结果等多维度判断，不符合要求不能通过，避免误操作引发的安全事故或质量问题。

2.4.3 针对高危手术器械使用环节，强制性采取术前核对模式，以更好降低手术器械感染风险。

2.5 扩展性、兼容性

项目的设计和实施应具有灵活的扩展能力，充分考虑国家相关标准和业务系统需求变化对数据格式、处理方式等带来的业务流程变动和模式调整。

### 2.6 便利性

2.6.1 界面美观、分明；

2.6.2 支持无线数据通信，支持移动工作能力，提升工作的便利性。

2.7 效果

2.7.1 满足消毒供应中行业规范建设需求；

2.7.2 满足医院信息化互联互通建设需求；

2.7.3 信息化评审服务要求：投标人协助医院信息化水平达到电子病历系统应用水平六级标准。。

2.7.4在本项目实施期间，由于上级政府相关部门政策新增或变化所产生的与本项目建设系统相关的需求，由供应商按照政策相关规定对系统功能/质控规则作适应性的调整。

2.7.5 配合院方完成各类测评工作，包括标准解读、差距分析、材料协助制作、评审支持、厂家管理等。

2.8 安全要求

2.8.1系统服务器必须在医院内网安装。必须满足数据存储加密，必须满足对外信息脱敏处理。同时系统设计符合商密要求，涉及个人信息必须满足《个人信息保护法》。

3. 系统建设总需求

3.1基础信息

3.1.1建立器械（包括消毒供应中心器械、内镜中心软式内镜）基础信息（包括器械种类、规格、数量），能够实现图片、操作视频、问题记录等的录入，重点提醒的内容可在岗位人员操作界面清晰显示，其他可直接查找。

3.1.2院区、科室、人员信息（包括设置科室人员权限，特别需要设置供应室人员班次与职责权限）。

3.1.3设备、运行关键参数以及维护保养参数、相关耗材信息；可通过输入设备、耗材信息可直接生成二维码。

3.1.4设置特殊、贵重器械的提示，清洗、灭菌过程操作警告等的提示。

3.1.5质量控制表格数据收集来源有效准确，表格允许多种生动形象的形式展示效果。方便管理者查看手术器械处置的实时状态，各岗位实时工作量、当天未来工作量等数据，以便更好协调人力。

3.1.6包括相应物品追溯模块及管理模块等。

3.2 系统建设具体需求：

3.2.1 系统操作界面要求：CSSD常用操作同一界面显示，包括器械/包建立、清洗、灭菌、发放、报表、查看临床科室器械情况等全过程，临床科室使用“临床科室工作端”界面，可仅有简单的科室签收、使用、申请、报表等功能，方便科室操作，也可根据科室需要，增加查看CSSD器械处理全流程功能。

3.2.2 全流程闭环监控：在使用、待回收、回收清点、清洗消毒、检查包装、灭菌及监测、储存发放等各追溯流程点设置数据采集终端，进行数据采集，实时记录每个物品的历史都有据可查、有证可依，形成闭环记录。特殊类型器械，如精密贵重器械、外来器械类、急处理器械等，可直接筛选得出，可通过“色彩管理”等管理模式区别。在系统中可以随时随地查询消毒灭菌包所在的位置和状态。

3.2.3 对接设备与耗材：通过对接清洗消毒灭菌设备，实时记录监测过程参数和结果；操作过程涉及的监测耗材，系统可通过扫码识别；耗材效期管理，包括近效期提醒，先进先出限制等；耗材使用过程经人工确认、复核后方可通过，过程有预警提示，不符合要求则不能进入下一步。

3.2.4 与其他系统的融合：为了更好地支持临床需求，CSSD信息系统必须和医院基础的信息系统内的其他模块配合使用，与医院相关信息系统无缝对接，实现系统间的互联互通和数据共享，对接系统包括但不限于护理管理、设备管理、SPD耗材管理、临床医疗护理系统、手麻系统，甚至绩效系统等，同时方便医院后续进行器械全生命周期的管理，对科室成本、人员工作量等多方统计。

3.2.5 记录真实性：正确采集物品、患者相关信息，精准关联；追溯记录应客观、真实、准确、及时、完整，信息修改时需进行身份识别并保留修改痕迹。

3.2.6 保存时长：清洗消毒追溯信息至少保留6个月，灭菌及灭菌监测信息至少保留3年，可根据医院要求设置，超出保留时限，最好能有云端备份，但不影响正常系统运行。

3.2.7 质控指标随时可查：消毒供应中心监控的相关指标，能通过数据提取，实现对各环节质量的反馈，包括预处理质量、清洗质量、器械问题登记、包装质量、灭菌质量等等；也包括关键环节的把控，比如器械、物品过期，无法发放，系统进行失效提示；需要等待某结果的物品，在结果未出时无法发放，系统提示，紧急情况下可由有权限人员提前放行。

3.2.8 工作报表：根据各环节质量反馈，每个月自动统计质量报表，可按时间段、按科室、按包类型等方式进行；比如人员、设备的工作量，科室消毒费的统计，清洗合格率统计、包装合格率统计、外来器械与植入物的统计等。

3.2.9 召回管理：通过一个器械/器械包的条形码可以查找出同批次的其他包进行精准召回。器械需要召回时，通过系统可进行锁定，发出警报等形式，器械不得使用；系统可快速提取召回单，生成包括相关明细的单据，方便消毒供应中心到相关科室回收；器械处理、问题分析都可在召回界面统一查看。

3.2.10 统计：物品信息追溯系统列出的相应模块应具有不同时间周期、多维度统计及分析功能，能自动生成报表实现相关图表分析；可直接导出不同文档格式保存和再编辑。

因涉及多部门操作，故希望在操作中尽量简化，方便临床使用。除以上需求，后期开发使用中，消毒供应中心及内镜中心将根据最新行业标准规范及实际工作需求逐步增减相关模块及功能。

4.信创模块要求。

供应商所需硬件、系统、数据库需符合《“十四五”推进国家政务信息化规划》, 《国资委79号文》等国产信创要求。

5.模块设置及功能需求

| 工作端功能列表 |  |
| --- | --- |
| 模块 | 功能需求 |
| 基础信息 | 1.0科室管理： 1.1工作人员一览表：护理部/科室可以实时查看各院区消毒供应中心工作人员览表，总人数、主任护师、副主任护师、主管护师、护师、护士、见习期护士、不同层级人员、高年资消毒员（三年以上）、低年资消毒员（三年以下）、高年资护理员（三年以上）、低年资护理员（三年以下）、高年资工人（三年以上）、低年资工人（三年以下）人员调配、进修人员、实习人员、病产假人员等数据，通过颜色区分，方便查看，点击后可以查看该工作人员的详细档案信息。 1.2每日工作动态：护理部/科室护士长可以实时查看各院区消毒供应中心每日工作动态，院区、在岗总人数、每岗位在岗人数、休假人数、手术量、待回收器械/器械包实时数量、特殊精贵器械、待回收急处理器械实时数量、器械处理过程实时数量、器械超时处理提醒、当天工作量完成率统计等动态数据。 2.0器械管理： 2.1用于录入、修改、查询所有器械基数信息，包括但不限于院区、归属科室、器械/器械包名称、器械种类（不同颜色区分：普通器械、腔镜器械、动力系统、光学镜、外来器械、自备包等）、包内器械明细及数量、效期、消毒费、是否为外来器械（若是，跳转到外来器械接收登记表）、是否贵重器械、是否复杂器械、机械清洗方式（限制关联的清洗机）、灭菌方式、建包日期、修改日期、建包人、修改人等信息；支持上传器械图片或录像； 2.2包内一次性耗材支持录入，自动计算用量及成本； 2.3要求修改编辑便捷，有权限制约； 2.4支持虚拟篮筐功能，优化过程，尽量简化环节。 |
| 复用性物品申请 | 1.器械包、消毒物品、敷料包、外来器械包、自定义器械包等复用性物品的申领功能。物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 2.所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写，减轻临床用户工作量。支持申请单合并功能，同科室的多张单提交后可以自动合并为一张单。可限制一个科室只能填写一张申请单。 3.支持临床科室用户填写代理灭菌申请单功能。代理灭菌物品为临床打包的洁净物品，填申领单后，将洁净物品送往消毒供应中心，由消毒供应中心用户接收并灭菌。 4.支持临床申领物品黑、白名单功能。可控制临床科室可申领清单或不可申领清单。若名单同时存在，则白名单优先。 5.器械包加急、申请时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 |
| 申领模板管理 | 1.支持建立各临床科室常用物品申领模板。 2.可按物品种类，科室，物品分组建立不同模板。 3.模板中的物品可设置默认申请数量。 4.各临床科室可自行配置各自科室的物品申请模板。 |
| 打印分组 | 1.支持一键打印所有临床科室申领单。 2.可设置申领单打印分组，支持：按科室、按楼号、按物品种类、按灭菌方式、按专科等划分、用于下收人员核对。 |
| 回收管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪、打印机） | 1.0可动态显示科室“待回收”器械（代表使用完成，并已预处理等待回收的器械），CSSD可根据需要实时回收器械，避免器械堆积，不够周转的情况；应能以柱状图、饼状图等形式形象展示，查看更直观； 2.0支持扫码回收、订单回收、无条码回收或批量回收等；由输送人员手持PDA整箱回收； 3.0回收分类物品信息追溯包括但不限于回收人员姓名或工号、日期与时间、使用科室、物品名称、类别、数量等内容； 4.0“回收”或“批量回收”确认后，进入“清点”，需拆分器械，具有拆包分框功能；问题器械勾选说明，最后选择“清点”确认，进入“清洗”界面； 5.0回收种类数量不一致时，可修改，可提醒临床科室申请人员，并可方便记录与临床科室沟通内容，沟通内容过程可显示；可查看器械的基础信息图片，可支持在发现器械问题时，实时触发拍照或录像；特殊器械可点击器械图片或录像学习器械基本要求；特殊交接班可明显提醒到后续相关流程人员，人员可通过确认提示，代表接收到交接信息； 6.0已清点回收的器械信息列表可查看；可按科室、时间段、单据等形式列表查看； 7.0所有“待回收”器械必须在规定时间内回收，所有“已回收”器械按流程要求，不符合要求或逾期无处理器械应有提示，并自动生成报表； 8.0自备包功能，用于科室奶瓶、奶嘴、包被等，仅提供灭菌，科室输单，完成清洁包装后，申请回收；供应室接收、审核后可自动打出标签。 9.0消毒供应中心及临床科室（手术科室可开通，其他科室根据需求开通，设置权限）可通过系统查看本科室器械包的状态：待回收/已回收/清洗/已清洗/包装质检（包装质检、包装核对）/返洗/已包装/灭菌（灭菌质检、灭菌中、灭菌结束）/发放（发放质检、发放核对）/储存/下送/签收/使用等，总数量、同类包数量可查询。 10.0应具有应急物品加急回收、特殊感染物品回收、借用物品回收、缺损器械或包回收等路径。 11.0各类报表（如回收器械/器械包数量、回收问题记录汇总表、分种类器械/器械包数量、预处理不合格器械统计（程度分轻中重）、待回收/已回收器械逾期未处理、回收器械丢失数量等），可查可导出可打印。 |
| 清洗管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪、IPad） | - 清点确认器械进入“清洗”界面，根据器械材质，选择清洗方式（默认、可选择），关联器械物品与标准篮筐、清洗消毒设备，相应方式自动显示过程，如选择消毒方式为煮沸消毒93°，3分钟；过程会常规进入“检查预清洗”，再进入主洗流程。 - 清洗消毒物品信息追溯至少包括清洗消毒人员姓名或工号、日期与时间、物品名称、类别、数量、标准篮筐、清洗消毒设备、清洗批次、清洗消毒方法及参数等内容。 - 支持清洗间器械清洗质控，包括手工清洗消毒后质检和机洗前预处理后质检。 - 机械清洗器械，若设备不能正常结束，则自动返回清洗；正常结束则提示审核（审核设备正常结束状态，AO值符合要求）；审核合格方可进入配包环节；审核不合格宜具有填写不合格原因等基本信息的界面。 - 支持选择再次清洗的相关信息追溯及清洗消毒设备运行关键参数、报表或趋势图查询功能。 - 设备运行（清洗机、超声机等）及人工清洗等自动统计使用耗材量； - 报表（器械清洗总件数、清洗机总运行次数、某台清洗机运行次数、器械返处理查询、耗材使用量、耗材成本等清洗相关表格）可查可导出可打印。 |
| 包装管理（硬件要求：触屏电脑、扫描枪、打印机） | - 机械清洗器械经审核或人工清洗消毒器械结束（人工规定每批次抽检）后，器械状态进入包装。 - 检查包装物品信息追溯至少包括检查核对双人的姓名或工号、包装者（支持包装者为第三人）、日期与时间、物品名称、类别、数量、器械检查问题、医用包装材料类别及其对应保存时间； - 应具有检查、核对、包装确认界面（有器械清单、图片可供查看），质量反馈界面（常见器械问题可选择、可录入，实时触发拍照或录像，临床可共享查看）； - 自备包直接进入包装审核环节，发现问题可记录、拍照，信息可通过系统反馈回科室人员，必要时增加整改； - 针对特殊情况，比如临时加包、意外事件批量增包等，能通过特殊途径快速增加； - 支持器械定时保养设置，未保养可增加提醒； - 应具有自动生成追溯条码标识、打印条码标识、补救缺失条码标识等功能； - 追溯条码标识信息至少包括科室、物品名称、检查核对双人姓名或工号、灭菌日期和失效日期、灭菌方式、炉号炉次等； - 支持临时更改器械/包效期（设置修改权限）； - 支持抽检待灭菌包（设置频率，未及时抽检则提示并留痕），不合格则返回清洗或者包装，记录不合格原因，列表可查； - 报表（如器械清洗不合格登记表、待包装器械清洗质量抽检等表格）可查可导出可打印。 |
| 灭菌管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪） | 1.包装完成器械，进入“灭菌”界面之“外包装质检”； - 灭菌物品信息追溯至少包括装载灭菌人员姓名或工号、日期与时间、物品追溯条码标识信息、灭菌器编号、批次号、灭菌程序、主要运行参数、灭菌质量监测结果（包括三大监测、PCD、BD等结果）、耗材有效性等，具有灭菌设备运行关键参数、报表或趋势图查询功能。 - “外包装质检”代表灭菌装载前，对器械外包装的质检；质检不合格返回“包装”，质检合格进入“装载”，批次包关联装载架，装载架关联设备； - 设备关联相关耗材如PCD等，器械关联过程产生限制，如植入物、首次灭菌器械，则自动提示生物检查，并关联生物监测包；监测结果可连接相关设备，进行系统判断，也可人工判断（根据实际监测制定是否可由人工判断）； - 装载后，设备启动，系统实时连接设备状态，显示“灭菌中”及“灭菌结束”等，灭菌结束，冷却时间≥30分钟，否则不允许进入下一步； - 灭菌监测结果或设备参数不符合要求则不能进入下一步，支持返回包装或清洗处理； - 支持临时更改器械/包灭菌方式（设置修改权限）； - 外包装质检包括但不限于：包装材料错/外包松散/包布破损/器械渗液/脏包/无标签/标签脱落/标签错误/胶布过短/无灭菌胶布/密封宽度过窄/密封处有皱褶或起泡以及清洗不合格问题等； - 报表（外包装不合格、装载抽检不合格、耗材使用量、耗材成本、系统提示项目等）可查可导出可打印。 |
| 发放管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪、打印机） | 1.冷却时间达到器械，即可进入“发放”界面； 2.发放物品信息追溯至少包括发放人员姓名或工号、发放日期与时间、发放科室、发放物品名称、类别、数量、消毒费等；具有扫码发放、订单发放及储存发放数据统计查询并形成报表等功能； 3.同科室待发放器械可合并单据； 4.发放前质检并记录；记录发放质检结果（可查看发放记录及照片）、操作人员、时间等； 5.报表（如发放器械/器械包总数、发放质检登记、消毒费统计等）可查可导出可打印。 |
| 库存管理（硬件要求：PDA） | - 可通过院区、科室、器械名称、种类、日期、时间、单号等搜索储存器械/器械包； - 部分已发放物品根据需要转入储存管理，近效期、过期、先进先出等提醒功能； - 储存管理器械下一步将进入下送管理，若过期返处理而回到回收环节； - 报表（器械/器械包总数、近效期器械、过期器械、返清洗或包装处理数量）可查可导出可打印； - 支持供应室未消毒库存器械的管理. |
| 下送管理 | 1. 完成发放核对的器械，除转入库存管理，其他可在下送信息列表以下送订单形式查看； - 完成下送即显示下送人员姓名或工号、发放日期与时间、接收科室、发放物品单、科室签收人（允许24小时内补签名，但提示风险自负）等，可通过数据统计查询并形成报表等功能； - 下送后可改变归属科室，记录时间、物品信息等，但必须有记录可查，支持拍照； - 支持下送过程发现器械外包装等问题，返回处理； - 报表（待下送器械/器械包总数、待下送器械科室数量、已下送已签收数量、已下送未签收设置提醒、下送问题登记等）可查可导出可打印。 |
| 追溯管理 | 1.0器械/器械包追溯管理： 1.1设置有唯一标识的器械/器械包可通过器械/器械包名称、唯一码、单号、日期、炉号、炉次等查询到相应的器械/器械包的所有信息，包括但不限于器械处置使用全过程、过程参数、过程操作人、患者身份信息等。 1.2可查询器械购置、增减、更替、维修记录、借调记录、报废记录等，进行器械全生命周期管理。 |
| 召回管理 | 1.0搜索器械、订单器械、某炉号炉次器械等，申请召回，临床器械提示不可用（高级别警告！）； 2.0生成器械召回申请单，可查可打印，按照要求格式设置，方便供应室根据单据到所在科室回收，并给出提示； 3.0召回列表可查，器械召回历史数据，包括召回器械、召回原因、召回分析、召回后处理等可查。 |
| 外来器械管理 | - 应具有外来医疗器械及植入物专用界面； - 宜与外来医疗器械供应商、设备科或采购中心、手术室、手术科室等多部门建立统一信息管理平台，支持外来医疗器械全流程闭环管理； - 按照医院流程，供应室接收外来器械时，应明确申请科室、手术申请单（手术患者、手术信息等）、设备科、SPD审核人等；供应室方可接收； - 支持由供应室人员或有权限的外来器械厂家录入器械数量、种类（可保留上次记录，进行复制修改），双方核对器械（支持数据、图片、视频录入）；问题反馈可保留记录； - 外来器械及植入物基础信息，包括但不限于器械名称、种类（器械、动力工具、植入物等）、数量、器械可耐受温度，器械可否浸泡，可否超声、器械供应商及联系方式等信息； - 首次接收时，必须进入首次接收测试，需支持上传图片和视频，无进行首次检测则不能继续下一步操作； - 非首次接收，按照首次测试结果进行日常接收处理操作及问题记录；植入物强制进行生物监测，有时间预警，提前放行率进行统计； - 全过程可追溯，包括但不限于：外来医疗器械供应商名称、器械包名称、类别、器械总件数、植入物数量、动力工具数量、超重包分包信息、备注说明及使用后二次回收、清洗、消毒、干燥、归还、暂存等内容； - 外来器械发放后，要求科室及时签名确认； - 支持包装前包内器械、灭菌结果拍照或视频，手术医生、护士可共享查看及监督，确认首次灭菌检测通过与否； - 若超大超重，支持回收清点环节拆包分框处理； - 外来器械说明书管理功能； - 报表（如外来器械/器械包总数、植入物总数、各科室外来器械及植入物数量、过程处理不合格数量、厂家提供器械或器具不洁数量、首次检测结果汇总、湿包汇总、提前发放外来器械汇总、器械使用后未返供应室消毒数量等）可查可导出可打印。 |
| 厂家器械管理 | - 包括试用、借用和备用，支持设备科或厂家录入信息，导入功能或对接设备科登记系统，或直接对接厂家系统，或由手术室和供应室直接登记； - 可查看对应的器械信息，用于确认接收器械是否经设备科备案； - 建立器械信息，应有明显标识为“厂家”器械。 - 进入器械处置流程处理，但仍可在每个界面查得“厂家”标识器械； - 归还厂家时，科室必须做好登记。 - 可按时间、器械种类、科室等查询“厂家”器械的借用处置归还等情况。 |
| 手术室及临床科室业务管理 | 1.1实时监控本科室器械的状态，包括回收、清洗、包装、灭菌、发放、待用（含存储地点）等各环节。手术室及临床科室都能对所有器械包名称、数量、状态有个总体了解。对急处理器械处置时间是否合适，目前所处状态以及对手术病人的安排等方面更有计划性。 |
|  | 2.1科室签收入库：科室待签收、已签收器械包信息列表查看，使用科室物品入库信息追溯至少包括接收人员姓名或工号、日期与时间、入库灭菌物品名称、类别、数量、有效期、原有物品配置基数、现有物品数量、摆放货架号等。 2.2支持对入库的灭菌物品进行包装性能、标识、灭菌效果、清洁效果、数量、完整性、器械性能等信息进行评价及记录，具有灭菌物品入库、出库、退库等数据统计查询并形成报表等功能。 2.3库存器械/包实现信息化管理。实现货架、货位管理，跟踪器械物品的使用、效期等，有先进先出等提醒功能，支持库存物品的盘点。 |
|  | 3.1器械使用登记：新建器械使用登记记录；可查看器械使用登记信息； 3.2应支持患者使用高度危险性物品的信息追溯记录。 3.3患者使用物品信息追溯宜具有将灭菌物品包外条码与患者腕带条码或住院号或病案号等信息录入等功能，追溯信息至少应记录患者姓名、住院号或病案号、日期与时间、名称、类别、数量、操作人姓名或工号等内容，支持通过无菌包外条码查询使用患者及问题物品召回。 |
|  | 4.1科室申请回收：科室新建申请回收（可通过扫码、首字母输入等简单获取）器械进入“待回收”状态（可限制一个科室只能填写一张申请单，同科室的多张单可以自动合并为一张单）； 4.2可查看科室已提交单据中器械状态。 4.3可查看科室申请数量、供应室回收数量、发放数量、科室签收数量、未签收数量 4.4各科申请物品模板可由各科室自行维护，根据科室需求可以优化。 4.5有自定义器械包申请模块，如临时组建的器械包。 |
|  | 5.1科间器械借调：记录科室间借用及归还信息（包括借用及归还日期、器械/器械包名称、数量、借入科室、经手人、借出科室、经手人等）； 5.2可查看器械借用登记信息 |
|  | 6.1器械损耗登记：包括暂停使用（维修）和报废；登记损坏器械种类、数量、日期时间、损坏部位、损坏图片上传、处理方式、返回使用日期等。 6.2相关信息可查，且追溯到该器械时可显示该器械比如维修或报废的状态。 |
|  | 7.1器械基数：可录入科室器械种类、数量等信息，作为科室器械基数，可制作常用领物单，器械可从中选择，允许上传图片。 |
|  | 8.1工作量统计：按时间、器械种类等查询当前科室送消的器械数量，消毒费、器械的使用次数、维修次数和维修费用等。 |
| 软式内镜模块（内镜中心专用） | - 应具有软式内镜专用界面，适用于医院各类软式内镜的数据化管理，流程图如下： - 登记进入患者PACS采图界面后即可关联使用镜子的相应镜号。对应镜子的清洗消毒记录均可追溯。检查后不需要手工登记，必要时可统一导出 - 建一个条码打印模板，可自动提取患者姓名和ID,由医生自行录入标本块数和部位，护士张贴，进行更加清晰明确的双人核对。 - 每月可自动计算，导出工作量、收入、清洗消毒情况、抽查合格率等各类工作报表。 |
| 质量管理 | 1.工作量统计：包括年度、季度、月度工作量、消毒费、员工工作量、设备使用情况、耗材、月盘点对比等统计； 2.0质量监测指标统计：根据供应室最新行业标准、消毒供应质量控制指标（2022版）及科室需求在各环节设置相关指标，后续根据更新的行业标准要求，随时给予更新； 3.0过程指标由岗位人员直接填写；结果指标和结构指标支持自动提取和录入；按要求模板、报表格式等自动生成； 3.0不良事件登记分析（与医院系统对接，自动生成鱼骨图、柏拉图等质量工具图表，可整合后一键导出； 4.0特殊情况统计：如提前发放率、外来器械二次回收率、器械报废率、外出镜子清洗率等 5.0提供接口，可对接护理管理系统，可从护理管理系统查询临床反馈指标，也方便护理部日常对供应室质量指标的督导。 |
| 后台管理 | 1.0支持系统教学，包括图片、视频、提示语等在各环节的弹窗展示，有硬性提示和可选提示等。 2.0支持质控人员过程审核，可记录、可拍照，自动生成各类报表； |
|  | 支持过程审核 3.0PDA支持语音提示，重要信息出错会有报警提示 4.0支持多院区供应室管理；针对每个院区供应室、手术室、临床科室开发符合科室需求的模块 5.0供应室内部操作的监控管理，过程修改留痕，可备注 6.0耗材管理：供应室日常使用耗材可入库、出库、使用，每月数量、费用统计，近效期提示、先进先出限制、过期耗材禁止使用 7.0设备管理：设备使用、维修、保养、整体或附件检测等。 8.0科室排班、教学等管理模块 9.0科室满意度调查，定期发放到科室，自动统计结果 |
| 硬件配置 | 配置必备的电脑、扫描枪、打印机、PDA、手持平板、监控大屏（以简易图表，动态显示每日工作情况，如器械处理、待回收器械量、人员配置、耗材使用等内容）等 |

6.硬件需求

| 供应室所需硬件设备明细清单（番禺院区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备参数 | 新增数量 | 备注 |
| 一、手术室回收 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 7 | 用于手术室器械的预回收（2楼手术室、日间手术室、4楼产房手术室、天河手术室2） |
| 二、去污区 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 触摸屏一体机 | 2 | 推荐去污区电脑设备如下： ●回收台1台，用于器械回收 ●外来器械申请1台，用于外来器械厂商填写申请单 共需增加2台。 |
| 2 | 一体机支架 | 承重能力大于10kg 可挂墙可夹桌 | 2 | 去污区触摸屏一体机需配备一体机支架 |
| 3 | 条码扫描枪 | 无线 识别二维码 | 2 | 去污区回收台触摸屏一体机有2台，需分别配备条码扫描枪用于回收扫描 |
| 4 | 高清摄像头 | 1080P分辨率，自动对焦，带悬臂支架 | 2 | 去污区回收台触摸屏一体机需配备高清摄像头用于回收拍摄图像（手术器械区及外来器械接收区） |
| 5 | 针式打印机 |  | 1 |  |
| 三、清洗区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 3 | 当前清洗区清洗设备情况如下： ● 清洗机4台 ● 手工清洗池3个 根据去污区清洗人员数量与清洗设备数量，需至少3台PDA用于登记清洗记录 |
| 2 | 平板电脑 | 平板电脑PAD | 1 | 挂墙，查看清洗操作指引 |
| 四、配包区 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 触摸屏一体机 | 4 | 推荐配包区电脑设备如下： ●手术器械打包台3个（已有2台电脑，需增加1台装配电脑） ●临床打包台2个（已有1台电脑，需增加1台装配电脑） ●器械封口台1个（已有1台电脑） ●备用电脑1台 需在每个打包台各配置触摸屏一体机1台用于登记器械包装配记录并打印标签，共需增加4台。 |
| 2 | 一体机支架 | 承重能力大于10kg 可挂墙可夹桌 | 5 | 配置的触摸屏一体机均需配备一体机支架； 已有电脑一台支架断裂，故额外增加一个。 |
| 3 | 条码扫描枪 | 无线 识别二维码 | 6 | 配包区触摸屏一体机均需配备条码扫描枪用于装配扫描 推荐配包区扫描枪如下： ●手术器械打包台3个（已有2台电脑，其中1台未有扫描枪，共需增加2个） ●临床打包台2个 ●器械封口台1个 ●备用电脑配备条码扫描枪1个 |
| 4 | 条码标签打印机 | 打印条码标签 | 4 | 配包区触摸屏一体机均需配备条码标签打印机用于装配打印标签 推荐配包区标签打印机如下： ●手术器械打包台3个（已有电脑2台，其中1台未有打印机，共需要增加2台）） ●临床打包台2个（已有1台打印机，需增加1台） ●器械封口台1个 |
| 5 | 高清摄像头 | 1080P分辨率，自动对焦，带悬臂支架 | 3 | 装配区手术器械打包台触摸屏一体机需配备高清摄像头用于装配贵重器械时拍摄图像（分别用于手术贵重器械区、临床贵重器械区、硬式内镜封口区） |
| 五、灭菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 2 | 当前灭菌区有高温灭菌器3台、低温灭菌器4台 根据灭菌区灭菌员数量与灭菌设备数量，需2台PDA用于登记灭菌记录 |
| 六、无菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 4 | 2台用于无菌物品发货，2台用于备用 |
| 2 | 条码扫描枪 | 无线 识别二维码 | 1 | 无菌区发货台电脑需配备条码扫描枪用于发货扫描 |
| 3 | 针式打印机 |  | 1 | 用于打印灭菌物品单据，供临床核对 |
| 七、会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏显示器 | 55寸，WINDOWS/安卓双系统，触屏一体机 | 1 | 触屏一体机用于供应室实时运行数据展示 |
| 2 | 彩色打印机 | 彩色激光打印机双面打印 | 1 | 用于供应室日常办公打印报表使用 |
| 八、辅助配件 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识牌 | 个 | 15 | 清洗设备共7个： ● 清洗机4台 ● 手工清洗池3个 大型加小型高温灭菌器共4台 低温灭菌器4台 设备需要设备标识牌共15个 |
| 2 | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份。 | 个 | 30 | 暂定30人 标识牌包含如下6项信息：医院LOGO与名称、消毒供应中心标识、工作人员姓名、工号、彩色照片及条码标识信息 |
| 3 | 塑料篮筐挂牌 | 个 | 200 | 用于清洗篮筐与灭菌篮筐的篮筐挂牌 |
| 4 | 不锈钢篮筐挂牌 | 个 | 200 | 大致数量，具体根据科室器械包数量而定 |

| 供应室所需硬件设备明细清单（越秀院区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备参数 | 新增数量 | 备注 |
| 一、手术室回收 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 4 | 用于手术室器械的预回收（大手术室、日间手术室、清远手术室2） |
| 二、去污区 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 触摸屏一体机 | 1 | 推荐去污区电脑设备如下： ●回收台1台，用于器械回收 |
| 2 | 一体机支架 | 承重能力大于10kg 可挂墙可夹桌 | 1 | 去污区触摸屏一体机需配备一体机支架 |
| 3 | 高清摄像头 | 1080P分辨率，自动对焦，带悬臂支架 | 1 | 去污区配备1个高清摄像头用于回收拍摄图像和视频 |
| 三、清洗区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 2 | 需2台PDA用于登记清洗记录，贵重器械和普通器械各1台 |
| 2 | 平板电脑 | 平板电脑PAD | 1 | 挂墙，查看清洗操作指引 |
| 四、配包区 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 触摸屏一体机 | 1 | 推荐配包区电脑设备如下： ●手术器械打包台1个（已有电脑） ●临床打包台1个 ●器械封口台1个（已有1台电脑） 需在每个打包台各配置触摸屏一体机1台用于登记器械包装配记录并打印标签，共需增加1台。 |
| 2 | 一体机支架 | 承重能力大于10kg 可挂墙可夹桌 | 1 | 配置的触摸屏一体机均需配备一体机支架 |
| 3 | 条码标签打印机 | 打印条码标签 | 2 | 配包区触摸屏一体机均需配备条码标签打印机用于装配打印标签 推荐配包区标签打印机如下： ●手术器械打包台1个 ●临床打包台1个（无打印机） ●器械封口台1个（无打印机） |
|  | 高清摄像头 | 1080P分辨率，自动对焦，带悬臂支架 | 2 | 用于装配器械时拍摄图像和视频 |
| 五、灭菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 2 | 需2台PDA用于登记灭菌记录，高温和低温灭菌各1台 |
| 六、无菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 带二维码扫描头 | 3 | 1台用于无菌物品发货，2台用于备用 |
| 2 | 条码扫描枪 | 无线 识别二维码 | 1 | 无菌区发货台电脑需配备条码扫描枪用于发货扫描 |
| 3 | 针式打印机 |  | 1 |  |
| 七、会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏显示器 | 55寸，WINDOWS/安卓双系统，触屏一体机 | 1 | 触屏一体机用于供应室实时运行数据展示 |
| 2 | 彩色打印机 | 彩色激光打印机双面打印 | 1 | 用于供应室日常办公打印报表使用 |
| 八、辅助配件 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识牌 | 个 | 10 | 清洗设备共6个： ● 清洗机3台 ● 手工清洗池3个 高温灭菌器共2台 低温灭菌器2台 设备需要设备标识牌共10个 |
| 2 | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份。 | 个 | 30 | 暂定30人 标识牌包含如下6项信息：医院LOGO与名称、消毒供应中心标识、工作人员姓名、工号、彩色照片及条码标识信息 |
| 3 | 塑料篮筐挂牌 | 个 | 200 | 用于清洗篮筐与灭菌篮筐的篮筐挂牌 |
| 4 | 不锈钢篮筐挂牌 | 个 | 100 | 数量根据科室器械包数量而定，待定 |
| 5 | 不干胶标签纸，60*80mm，PET材料，防水耐高温，双层底纸，400张/卷 | 卷 | 30 | 用于打包台装配器械包时打印标签 |
| 6 | 全树脂碳带，60mm*300米/卷 | 卷 | 10 | 用于配套不干胶标签纸使用 |

| 内镜室所需硬件设备明细清单（番禺/越秀院区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备参数 | 新增数量 | 备注 |
| 一、设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备识别感应器 | 支持读取距离3-5CM，支持读取时语音提示，使用防水防摔、感应灵敏、稳定的感应设备 | 36（越秀9台，番禺27） | 用于对内镜和工作人员身份的识别以及流程记录，并实时将数据变化传输到服务器。 |
| 2 | 设备标识牌 | 用于器械身份识别，绑定器械，内装射频芯片，尺寸不超：35MM*35MM，须防水，耐酸碱，耐浸泡。 | 54个 |  |
| 3 | 操作人员身份识别腕带 | 硅胶材质，可水洗，内封芯片，读写10万次，数据保存10年。 | 50个 |  |
| 4 | 高清大屏 | 55寸以上，4K高清，HDMI2.1接口至少2个，USBR接口至少1个，Android系统，CPU四核，存储内存32GB,运行内存2GB以上，LCD显示。可触屏 | 5台 |  |
| 5 | 弹簧绳 | 具有弹力，最长拉伸可达72CM，透明色 | 100根 |  |
| 6 | PAD | 屏幕尺寸11英寸以上，运行内存8GB,存储容量128GB,分辨率2944*1840以上，支持多点触控，AI语音，分屏功能. | 10台 |  |
| 7 | 电脑 | CPU>=-四核8线程，内存>=16 | 2台 |  |
| 8 | 移动终端 | Android 10.0或以上系统，系统内存4G或以上，屏幕分辨率2340*1080，尺寸6寸或以上 | 5台 |  |

- 开发周期及维保要求

7.1开发周期需在4个月内完成。

7.2至少提供3年软件维保期和1年硬件维保期，从项目验收后开始算起。